## Sheet1
结核病科物资及设备采购清单
项目 | 名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 预算总金额 | 申报依据、论证说明等 （以定员和定额为主，要详细） | 参考图片
医疗专用设备 | 超声电导仪靶位治疗仪 | 1.治疗时间：0~30分钟可调，10分钟步进； 2.启动/暂停键：开始工作和暂停工作切换控制键。多通道输出，可以同时治疗两个人或一个人的四个部位 3.超声波 （1）输出功率：0.12W-0.5W 分3档可调，误差不超过±20%。 （2）对电源电压波动的稳定性：在供电电网电压波动±10%时，额定输出功率的变化应不超过±20% （3）有效声强：在额定输出功率标称值下的绝对最大声强应不大于3.0W/cm² （4）超声辐射面积：5cm2，允差±10%。 （5）工作频率：超声工作频率为1MHz,偏差不大于±10%。 （6）波束不均匀性系数：超声头的绝对最大波束不均匀系系数应不超过8.0 （7）波束类型：准直行 4.电致孔 （1）脉冲波群宽度：200ms±10%，由5个占空比为1:1的方波组成 （2）电致孔脉冲峰值最大值应不超87V 5.电脉冲 （1）电脉冲的基波有2KHz±10%的方波组成 （2）若干个周期为10ms±0.5ms的脉冲群组成，频率为0.4Hz-6HZ （3）电脉冲强度每一波群中的脉冲波的个数有2-20个，分10档可调 （4）脉冲宽度为0.20ms，误差为±10% （5）输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10% （6）输出调幅度：100%，误差为±10% | 1 | 10000 | 10000 | 针对淋巴结结核的治疗
医疗专用设备 | 医用背心式排痰仪 | 理疗方式：气动式 执行标准号：琼械注准20232090077 频率：1-22HZ 强度：1-35mmHg 时间：1-60min | 1 | 12800 | 12800 | 针对需要排痰的患者，使用排痰仪进行排痰
医疗专用设备 | 微波治疗仪 | 款式：推车式液晶款 电源电压：220V±10% 频率：50HZ±1HZ 整机输入功率：≤400W 输出功率≤80W 微波频率：2450Mhz±30Mhz | 2 | 5000 | 10000 | 针对局部有炎症的患者进行治疗
合计 |  |  |  |  | 32800